- EasyPept 肽段清洗试剂盒

货号：OSFP0050-AUTO  规格：96x  版本号：V20260608

- 试剂盒内容：

| 试剂名称 | 规格 | 简 介 | 储存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂C● | 15ml*1 | 终止酶解及调整溶液buffer | 常温 |
| 试剂D● | - 20ml*2 | - 肽段清洗试剂1，清洗肽段 | - 常温 |
| 试剂E● | - 20ml*2 | - 肽段清洗试剂2，清洗肽段 | - 常温 |
| 试剂F ● | - 20ml*2 | - 肽段洗脱试剂 | - 常温 |
| Cartridge | 2-50μg载量*96 | 肽段脱盐 | 常温 |
| - S板 | - 1（96X） | - 用于样品的还原烷基化、酶解 | - 常温 |
| - 试剂槽 | - 1（96X） | - 用于自动化实验过程中试剂的存放 | - 常温 |
| - Waste 板 | - 1（96X） | - 清洗肽段废液收集 | - 常温 |
| - Collection 板 | - 1（96X） | - 洗脱肽段收集 | - 常温 |
| - 封口膜 | - 1 | - 96孔板封口 | - 常温 |
| - 枪头 | - 2 | - 实验用枪头 | - 常温 |

- 试剂盒操作流程：

- 调整体系：酶解结束后的样本中按1：1加入试剂C终止酶解，吹打或者涡旋混匀；

- 加载样本：将样本（2-50μg）高速离心后全部加载到脱盐柱中，700g离心1min（如果样本没有完全流穿，可适当延长离心的时间）；

- 脱盐柱清洗1：100μl 试剂D加入到脱盐柱中，700g离心1min，重复操作一次；

- 脱盐柱清洗2：100μl 试剂E加入到脱盐柱中，700g离心1min，重复操作一次；

- 样本洗脱：将脱盐柱转移到新的离心管（即收集管）中，加入100μl 试剂F到脱盐柱中，700g离心1min，洗脱两次，最终样本体积为200μl；

- 真空冷冻离心浓缩仪浓缩样本。

- 注意事项：

- 过样前建议高速离心后再进行后续除盐操作；

- 肽段脱盐过程离心速度不要超过推荐的离心速度（最大离心速度不要超过1000g），因为这可能会损坏柱子填料导致样品丢失和/或损坏仪器；

- 使用低吸附离心管，最大限度的提高样本回收率；

- 避免样品污染及皮肤直接接触试剂，实验时戴好手套、口罩。