OSIE0004

OmicSolution Worker 与 OSIE0004 柱温箱控制使用说明

柱温箱专项操作、安全联锁、记录导出与 Worker 功能概览

| 文档版本 | 发布日期 | 适用对象 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-27 | OSIE0004 柱温箱使用者、平台管理员、实验室负责人 |

适用软件 OmicSolution Spectronaut Pipeline Pro Worker v260827_fix1 或更新版本。实际运行版本可在 Worker 界面顶部的“运行版本”标识中查看。

上海易算生物科技有限公司

仅供科研与实验室设备控制使用

# 文档导航

本说明按“先安全、后连接、再控制、最后复盘”的顺序组织。首次使用建议完整阅读；日常操作可直接查看快速开始和故障排查。

1. 重要安全边界

2. 8 步快速开始

3. 系统组成与状态

4. 首次连接与 USB 自动识别

5. 日常温控操作

6. 温度曲线与数据导出

7. 告警与通知

8. PID 高级参数

9. Master 远程查看与控制

10. Worker 其他功能

11. 故障排查

12. 记录、维护与售后

# 1. 重要安全边界

关闭加热不等于整机断电 软件发送 ENABLE=0，仅关闭控制器的加热输出，不切断柱温箱市电。需要断电时，请按实验室电气安全规程操作物理电源；任何外接继电器或智能插座均须单独验证并设置硬件联锁。

OSIE0004 的软件控制以设备返回的实时遥测和命令确认作为依据。界面按钮只是操作入口，警告阈值、硬上限、报警锁定和停止保护由 Worker 服务端再次校验。

| 风险点 | 软件行为 | 使用者要求 |
| --- | --- | --- |
| 高温设定 | 超过警告阈值时，设定温度和开启加热分别要求明确确认；超过硬上限直接阻止。 | 同时核对柱温箱、色谱柱、流路和耗材允许温度。 |
| 实测温度超限 | 产生 critical 报警；如启用自动保护，Worker 尝试关闭加热输出并记录结果。 | 立即查看设备与流路状态；不要只依赖软件保护。 |
| 通信中断 | 连接失效并按设定间隔重连；未确认的控制命令不会被视为成功。 | 检查 USB/串口、驱动和设备供电，确认真实温度与加热状态。 |
| 停止监控/退出 Worker | 先确认加热输出关闭；未确认时阻止普通停止或退出。 | 不要强制退出；若必须强制退出，先人工确认设备安全。 |
| 远程控制 | 默认关闭；必须由 Worker 本机授权。 | 远程控制前确认现场有人、设备可控且告警链路有效。 |

# 2. 8 步快速开始

- 将 OSIE0004 接通电源，并用 USB/串口线连接运行 Worker 的 Windows 电脑。

- 启动 OmicSolution Worker，确认顶部“运行版本”为当前安装版本。

- 进入“设置 → Worker 角色”，启用“柱温箱”角色；进入柱温箱设置并启用模块。

- 点击“刷新串口”，选择 OSIE0004 对应的 COM 口；按需要设置自动监控、远程控制与超温自动关闭。

- 设置警告阈值、硬上限、实测温度报警阈值、重连间隔和日志间隔，然后点击“保存设置”。

- 进入“柱温箱”页面，点击“启动监控”。等待界面显示“设备已连接”并出现当前温度和设备设定温度。

- 输入目标温度并点击“应用设定温度”；确认设备回执后再点击“开启加热”。启动监控本身不会开启加热。

- 实验结束后点击“关闭加热”，确认设备已返回关闭状态；按需导出温度/事件 CSV 或图像，再停止监控。

图：正常运行时的柱温箱监控总览

先核对设备已连接、当前/设定温度和加热状态，再查看曲线；加热已开启时“开启加热”自动禁用，只保留“关闭加热”。

判断操作是否成功 以状态卡、设备遥测和柱温箱日志为准。仅出现“命令已排队”不代表设备已经执行；必须等待 Worker 与控制器确认。

# 3. 系统组成与状态

| 组成 | 职责 | 离线/远程边界 |
| --- | --- | --- |
| OSIE0004 控制器 | 执行温度设定、PID 和加热输出命令，返回实时温度与状态。 | 真实设备状态的最终来源。 |
| OmicSolution Worker | 连接串口、记录遥测、执行安全校验、保存事件、提供本机控制。 | Master 离线时仍可本机监控和控制。 |
| Master | 集中查看 Worker 与柱温箱状态；在 Worker 授权后提交远程控制命令。 | 不能绕过 Worker 本机安全配置。 |
| App / 企业微信 | 接收已配置的温度异常与恢复通知。 | 依赖账号、网络、Webhook 和通知策略。 |

页面上的“启动监控/停止监控”和“开启加热/关闭加热”是两组不同状态。监控只负责连接、采样和记录；加热输出只有在监控正常、温度有效且安全校验通过后才允许开启。

图：Worker 角色能力中已启用柱温箱

“角色能力”页用于复核本机启用的模块；柱温箱可单独启用，不要求同时启用 Spectronaut 检索或数据同步。

# 4. 首次连接与 USB 自动识别

## 4.1 选择设备串口

- 进入柱温箱页面，展开“设备串口与安全设置”。

- 点击“刷新串口”，在列表中选择设备对应的 COM 口。若列表为空，检查设备供电、USB 线、Windows 驱动和设备管理器。

- 点击“保存设置”。保存时会记录该 USB 串口设备的身份信息。

## 4.2 COM 号变化后的自动切换

同一设备更换 USB 接口或 Windows 重新分配 COM 号后，Worker 会按已保存的 USB 身份匹配设备并切换到新端口。自动匹配只在身份能够唯一确认时执行；若连接了多个相同设备或身份信息不完整，请人工选择并重新保存。

图：设备串口与安全设置

在此选择 COM 口、启用自动监控/远程授权/超温自动关闭，并设置警告阈值、硬上限、报警阈值和日志间隔；修改后必须保存。

不要按旧 COM 号猜测 自动切换后，以柱温箱页面显示的当前端口和“设备已连接”为准。无法确认时停止控制并人工核对。

# 5. 日常温控操作

## 5.1 启动监控

按钮可用的前提是：柱温箱角色已启用、模块设置已保存、已选择串口、当前没有启动/停止过渡。启动成功后会读取 P、I、D、控制周期、设备设定温度、实测温度和加热状态。

## 5.2 设置温度

- 核对当前连接设备和实测温度。

- 输入目标温度并点击“应用设定温度”。

- 若超过警告阈值，阅读提示并确认设备、色谱柱、流路和耗材均允许该温度；超过硬上限时不能继续。

- 等待设备返回确认，核对页面上的设备设定温度。

图：超过警告阈值时的高温确认

确认框同时列出目标温度、警告阈值和硬上限。只有核对设备、色谱柱和流路允许温度后才能确认；超过硬上限时不会出现可继续路径。

## 5.3 开启/关闭加热

设备已确认加热时，“开启加热”不可重复点击；设备已确认关闭时，“关闭加热”不可重复点击。开启加热前必须有有效的实测温度和设备设定温度；报警未恢复、目标温度未知或高温确认与当前目标不一致时，操作会被阻止。

## 5.4 停止监控

停止监控前 Worker 会先关闭并确认加热输出。若设备断线且无法确认关闭，普通停止会被阻止。此时应先恢复连接或在现场确认设备安全，不应直接强制退出。

# 6. 温度曲线与数据导出

| 功能 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 时间范围 | 最近 5/15/30 分钟、1 小时、全部记录或自定义起止时间。 | 筛选只改变显示与导出范围，不删除原始记录。 |
| 显示模式 | 折线、点图、折线+点；可显示/隐藏设定温度与网格。 | 点图适合检查采样离散性；折线适合日常趋势。 |
| 样式 | 字体、字号、实测/设定颜色、线宽、点大小。 | 样式仅影响当前视图和图像导出。 |
| 状态特效 | 加热显示热流、持续降温显示冰晶/霜点、最新采样点呼吸、报警增强红色提示。 | 系统开启“减少动态效果”时会自动停用动画。 |
| CSV | 导出筛选后的温度遥测或事件日志。 | 用于审计、复盘和表格分析。 |
| PNG / SVG | 导出当前曲线；SVG 为矢量格式。 | 导出前先确认时间范围、图例与颜色。 |

图：温度曲线显示与导出设置

可调整时间范围、显示模式、字体、颜色、线宽、点大小和网格，并导出温度 CSV、PNG 或 SVG；这些设置不改变原始遥测。

# 7. 告警与通知

当实测温度达到或超过报警阈值时，界面出现显著红色报警。新报警会将程序窗口置前并播放本机提示音；使用者可“确认并静音本次”，但红色状态会保留到温度恢复到阈值以下。

| 阶段 | 本机表现 | 外部通知 |
| --- | --- | --- |
| 新异常 | 红色 critical 报警、窗口置前、声音提示、记录当前值/阈值。 | 登录账号且已启用对应渠道时，发送 App / 企业微信机器人通知。 |
| 已确认 | 停止本次重复声音；仍显示红色报警。 | 按冷却时间去重，避免同一持续异常刷屏。 |
| 恢复 | 温度回到阈值以下后清除活动报警并记录恢复。 | 启用恢复通知时发送恢复消息。 |

图：实测温度超限后的显著报警

顶部 critical 报警与柱温箱页内报警同时显示当前温度和阈值；本例中加热输出已自动关闭，但使用者仍需现场确认设备与流路安全。

## 7.1 配置通知

- 使用已授权账号登录。

- 使用模拟或受控方式确认本机红色报警、窗口置前和一次提示音能够正常触发；这些是 critical 报警的固定本机行为，不需要单独开启。

- 如需外部通知，登录账号后启用 App 或企业微信渠道，并按管理员提供的信息配置 Webhook；密钥字段保存后不应在截图或工单正文中公开。

- 设置告警冷却时间和恢复通知并保存，再用受控方式验证外部收件端。

# 8. PID 高级参数

仅限具备权限的人员 P、I、D 和控制周期会直接影响温控响应。常规用户应沿用经验证的设备参数；未经验证不要为了“升温更快”而随意调整。

应用 PID 时，Worker 依次发送并等待四项参数确认。任一命令失败会停止后续更新，并在日志中指出完成到第几项。修改后应使用空载或受控条件观察超调、稳态误差和稳定时间，再决定是否用于正式实验。

# 9. Master 远程查看与控制

- Master 可集中查看 Worker 的连接、温度、设定值、加热状态和报警。

- 远程控制默认关闭，必须在 Worker 本机勾选“允许 Master 远程控制”并保存。

- 远程命令通过持久化 Worker 命令队列发送；“排队”不等于设备执行成功。

- 高温确认、硬上限、报警锁定、通信确认和安全停机等规则在远程模式下同样生效。

- 关闭远程控制后，Master 仍可查看状态，但不能改变设定温度、PID 或加热输出。

# 10. Worker 其他功能

柱温箱是独立 Worker 角色，不依赖 Spectronaut 检索、实时分析或数据同步角色。管理员可按电脑用途组合启用以下能力：

| Worker 能力 | 主要用途 | 与柱温箱的关系 |
| --- | --- | --- |
| 基础 Worker / Cluster 连接 | 向 Master 汇报在线状态、版本、资源与任务，接收授权命令。 | 用于集中查看和可选远程控制。 |
| Spectronaut 检索 | 在指定 Spectronaut 版本下执行分布式搜索与结果步骤。 | 相互独立，可在同一 Worker 按资源策略运行。 |
| 仪器数据监控与 LAN/PDS 同步 | 监控数据目录、同步文件并记录校验状态。 | 相互独立；适合仪器电脑或数据中转节点。 |
| 实时分析 | 监控稳定 RAW/.d/HTRMS 数据并触发 directDIA/cohortDIA 等流程。 | 相互独立；温度告警不会被分析任务替代。 |
| Proxy Monitor | 监控本机网络代理入口、规则和恢复状态。 | 相互独立，仅在确有代理需求的电脑启用。 |
| 在线更新与日志 | 显示当前运行版本、下载/安装兼容更新、查看运行事件。 | 更新前应先结束加热和监控，确认设备安全。 |

# 11. 故障排查

| 现象 | 先检查 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 刷新后没有串口 | 设备供电、USB 线、Windows 驱动、设备管理器。 | 重新连接并刷新；仍无端口时联系设备管理员。 |
| 启动监控按钮不可用 | 角色/模块是否启用、设置是否已保存、是否已选串口。 | 完成配置并保存；等待启动/停止过渡结束。 |
| 监控启动但未显示温度 | 连接状态、串口是否被其他程序占用、柱温箱日志。 | 关闭占用程序，核对端口并等待重连。 |
| 设定温度被阻止 | 是否超过硬上限、是否缺少高温确认。 | 不要绕过硬上限；按设备和流路允许范围重新设定。 |
| 无法开启加热 | 设备设定温度/实测温度是否有效，是否有活动报警。 | 先恢复遥测或等待报警恢复，再重新核对。 |
| 无法停止监控/退出 | 设备是否断线、加热关闭是否收到确认。 | 恢复连接并关闭加热；现场确认前不要强制退出。 |
| COM 号改变后未自动切换 | 保存的 USB 身份是否唯一；是否连接多个同类设备。 | 人工选择正确端口并重新保存。 |
| App/企业微信未收到报警 | 账号登录、渠道开关、Webhook、网络、冷却时间。 | 查看本机事件日志；在受控条件下重新验证通知链路。 |

# 12. 记录、维护与售后

- 每次正式实验前记录 Worker 运行版本、OSIE0004 货号/设备编号、目标温度、阈值与关键 PID 参数。

- 实验后保存温度 CSV、事件 CSV 和必要的 PNG/SVG 曲线；文件名建议包含日期、项目、设备编号和运行批次。

- 提交售后工单时选择“易肽色谱柱及柱温箱 → 柱温箱 → OSIE0004”，并提供设备编号、发生时间、当前/设定温度、端口、日志和现场照片。

- 不要在截图或工单正文中公开账号凭据、企业微信 Webhook 或其他密钥。

硬件规格来源 额定电源、结构尺寸、工作环境、校准周期、色谱柱兼容尺寸及其他硬件参数，以 OSIE0004 铭牌、随货清单、检验/校准资料和最新售后通知为准。本软件说明不替代硬件安全文件。

# 附录 A：软件通信要点（管理员参考）

| 项目 | 当前实现 |
| --- | --- |
| 串口 | 115200 baud，8N1，ASCII 帧。 |
| 遥测字段 | P、I、D、控制周期、设备设定温度、实测温度、加热输出。 |
| 控制确认 | 命令以 CRLF 结束；设备返回 OK 或 ERR 后，Worker 才结束本次控制动作。 |
| 断线处理 | 超时、写入失败或协议错误会使当前连接代次失效并触发重连，避免旧回执确认新命令。 |
| 温度记录 | 按保存的日志间隔记录；界面筛选与导出不改变原始记录。 |