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OSIE0004
OSIE0004 柱温箱产品介绍与软件控制说明
面向 OmicSolution 网站、产品资料中心与客户技术沟通
	文档版本
	发布日期
	适用对象

	1.0
	2026-08-27
	采购/实验负责人、色谱平台主管、售前售后与网站内容维护人员



	适用软件
OmicSolution Spectronaut Pipeline Pro Worker v260827_fix1 或更新版本。实际运行版本可在 Worker 界面顶部的“运行版本”标识中查看。


上海易算生物科技有限公司
仅供科研与实验室设备控制使用


文档导航
本说明按“先安全、后连接、再控制、最后复盘”的顺序组织。首次使用建议完整阅读；日常操作可直接查看快速开始和故障排查。
1. 产品身份与定位
2. 软件控制能力
3. 典型使用流程
4. 安全与质量边界
5. 部署与远程协同
6. 数据记录与告警
7. 网站产品介绍建议
8. 交付与支持信息


1. 产品身份与定位
	项目
	说明

	产品名称
	易肽 OSIE0004 柱温箱

	货号/型号
	OSIE0004

	产品线
	易肽色谱柱及柱温箱（与 IonOpticks HeatSync 产品线分开管理）

	软件
	OmicSolution Spectronaut Pipeline Pro Worker v260827_fix1 或更新版本

	用途
	为 LC-MS 色谱柱提供受控温度环境，并通过 Worker 完成串口监控、设定温度、PID、加热输出、安全阈值、趋势记录和告警。

	适用边界
	科研与实验室设备控制；具体硬件规格、安装条件与耗材兼容性以铭牌和随货资料为准。


OSIE0004 的软件控制不是单独的演示页面，而是 Worker 的独立设备能力。它可以在 Master 离线时继续本机运行，也可以在现场授权后由 Master 集中查看或远程控制。
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图：OSIE0004 正常运行监控界面
状态总览、监控生命周期、实时温度、设定温度、加热输出与趋势记录集中在同一页面。
2. 软件控制能力
	能力
	用户价值
	控制原则

	实时温度与状态
	同时显示当前温度、设备设定温度、加热状态和采样数量。
	以设备遥测为准，不用按钮点击代替执行确认。

	设定温度与加热
	分别设置温度和启停加热，避免启动监控时误加热。
	高温二次确认、硬上限阻止、报警状态锁定。

	PID 高级参数
	供授权人员按设备验证结果调整 P/I/D 与控制周期。
	逐项发送并确认；任一失败即停止。

	USB 自动识别
	保存设备身份，COM 号变化后自动匹配并切换。
	身份无法唯一确认时要求人工选择。

	趋势与导出
	时间筛选、折线/点图、颜色/字体设置、CSV、PNG、SVG 导出。
	筛选不改变原始遥测。

	实时告警
	红色显著提示、窗口置前、声音、确认静音、恢复状态。
	温度恢复前保留报警；重复消息按冷却时间去重。

	外部通知
	登录后可按配置发送 App 和企业微信机器人报警/恢复消息。
	依赖网络、账号、Webhook 和通知策略。

	远程协同
	Master 统一查看多台 Worker，并对授权设备提交控制命令。
	远程控制默认关闭，不能绕过 Worker 本机安全规则。


3. 典型使用流程
	阶段
	操作
	可验证结果

	连接
	设备上电、USB/串口连接、Worker 选择并保存端口。
	页面显示匹配端口；下次 COM 号变化可自动识别。

	监控
	启动柱温箱监控。
	设备已连接，出现实时温度、设定温度和 PID。

	设定
	输入目标温度，按阈值要求确认。
	设备回传新的设定温度。

	加热
	点击开启加热。
	设备确认加热输出开启；趋势开始变化。

	运行
	查看趋势、阈值、日志和告警。
	温度记录持续增长，异常有本机/外部通知。

	结束
	关闭加热、确认关闭、导出记录、停止监控。
	加热状态为关闭，记录可追溯，监控安全停止。
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图：OSIE0004 连接与安全配置
保存 USB 身份后可在 COM 号变化时自动匹配；阈值、自动关闭、远程控制和日志频率均在本机配置。
4. 安全与质量边界
	软件关闭加热输出，不切断市电
Worker 当前只使用控制器协议关闭加热输出。整机断电、独立过温保护、漏电保护和实验室电气安全措施仍须由硬件和现场 SOP 提供。


1. 设定温度警告阈值用于要求人员复核，硬上限用于阻止不可接受的设定；两者可按已验证条件配置。
1. 实测温度报警独立于设定温度；启用自动关闭后，Worker 会尝试关闭加热并记录设备确认。
1. 通信中断、超时、写入失败或协议错误不会被当作成功；系统使连接失效并重连。
1. 停止监控、移除柱温箱角色或退出 Worker 前先确认加热关闭。
1. 软件告警不替代独立温度保护、现场巡视、设备校准和实验室应急程序。
5. 部署与远程协同
	部署方式
	适用场景
	特点

	Worker 本机
	单台柱温箱日常运行；Master 暂时不可用。
	本机连接、监控、控制、告警和记录保持可用。

	Worker + Master
	多设备集中值守和实验室统一管理。
	Master 查看状态；Worker 本机授权后可远程控制。

	Worker + 通知渠道
	夜间运行或无人持续盯屏。
	本机红色/声音告警，并可向 App/企业微信发送异常与恢复消息。


柱温箱角色与 Spectronaut 检索、实时分析、数据同步、Proxy Monitor 等 Worker 角色相互独立。管理员可按电脑用途组合启用，但应评估 CPU、内存、磁盘、网络和人员值守条件。
6. 数据记录与告警
1. 温度遥测记录包括时间、实测温度、设定温度和加热状态，可按时间范围筛选并导出 CSV。
1. 事件日志记录连接、重连、配置变更、控制命令、设备拒绝、超时、报警、自动关闭与恢复。
1. 曲线支持折线、点图或组合显示，并可导出 PNG 和 SVG，便于实验记录、报告或培训材料使用。
1. 报警确认只静音本次提示；温度恢复前界面仍保持红色状态，避免把“已知晓”误当作“已恢复”。
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图：可筛选、可定制、可导出的温度趋势
温度遥测可按时间范围复核，并以 CSV、PNG 或 SVG 形式纳入实验记录。
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图：OSIE0004 温度异常报警
本机红色报警、窗口置前和一次提示音固定触发；App / 企业微信通知按登录与渠道配置执行，恢复前仍保留报警状态。
7. 网站产品介绍建议
	推荐标题
OSIE0004 柱温箱：从温度设定到可追溯记录的一体化软件控制


推荐摘要：OSIE0004 可通过 OmicSolution Worker 完成串口监控、温度设定、PID 与加热输出控制，并提供阈值保护、USB 自动识别、温度曲线、日志/图像导出和实时告警。设备可独立在 Worker 本机运行，也可在现场授权后接入 Master 集中监控。
7.1 页面应明确展示的四类信息
1. 怎么连接：设备上电、USB/串口连接、选择并保存端口。
1. 怎么操作：启动监控 → 设定温度 → 开启加热 → 查看趋势 → 关闭加热 → 停止监控。
1. 怎么判断成功：设备连接、遥测、设定值和加热状态均需有控制器回执。
1. 有哪些限制：关闭加热不等于断电；远程控制默认关闭；外部告警依赖账号、网络和渠道配置。


8. 交付与支持信息
	资料
	用途

	本产品介绍与软件控制说明
	产品页面、售前沟通、软件能力与安全边界说明。

	OmicSolution Worker 与 OSIE0004 柱温箱控制使用说明
	首次安装、日常操作、告警、导出、故障排查和维护。

	OSIE0004 铭牌与随货资料
	电源、尺寸、环境、校准、兼容性及硬件维护的权威来源。

	售后工单
	选择易肽色谱柱及柱温箱 → 柱温箱 → OSIE0004，提交设备编号、日志、曲线和现场信息。


	版本说明
本文档描述 v260827_fix1 的柱温箱控制功能。后续版本如调整界面或策略，以软件内帮助、在线说明书和更新记录为准。
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